	[image: image1.png]



TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THANH HÓA
	KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN – BẢO TRÌ – KIỂM TRA THIẾT BỊ

Năm: 2024

	 TT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ THIẾT BỊ
	TẦN SUẤT
	CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
	THỜI GIAN

THỰC HIỆN

	
	
	
	BẢO TRÌ/ KIỂM TRA
	HIỆU CHUẨN
	
	

	1
	Cân kỹ thuật điện tử Ohaus
Max: 4100 g
Min: 0,5 g
e: 0,1 g
d: 0,01g
	TTKN/VS/TB/10.01
	Hàng tuần
	1 năm/1 lần
	+ Kiểm tra độ đúng tại các mức cân: min; 10e; 10g; 50g; 100g; 200g; 300g; 500g; 1000g; 2.000g; 4.000g;
+ Kiểm tra độ lặp lại tại các mức cân trên;
+ Kiểm tra độ lệch tâm tại mức tải LE = 2.000g;
+ Độ nhạy: 0,08 ≤ P2-P1 ≤ 0,12 (g).
	04/2024

	2
	Cân phân tích AR.2410 Ohaus
Max: 210 g
Min: 10 mg; 
e: 1 mg; 
d: 0,1 mg
	TTKN/VS/TB/02.01
	Hàng ngày
	1 năm / 1 lần
	+ Độ đúng tại các mức cân: 10mg; 20mg; 50mg; 100mg; 200mg; 500mg;  1/20  max; 1/10 max; ¼ max; ½ max; max;
+ Độ lặp lại tại các mức cân trên: RSD ≤ 0,1;
+ Kiểm tra tải trọng lệch tâm của cân ở mức: LE = 50g  (sai số tối đa cho phép 1,0mg);
+ Kiểm tra độ nhạy tại các mức 10mg; 20mg; ½ max: (yêu cầu độ nhạy 0,8 ≤ P2-P1 ≤ 1,2 mg);
	04/2024


	3
	Laf nhiễm khuẩn Telstar AV-100
	TTKN/VS/TB/04.01
	6 tháng
	1 năm / 1 lần
	- Hướng dòng khí;
- Độ rò rỉ màng HEPA: ≤0,01%;
- Chênh áp trước và sau  màng  lọc;
- Tốc độ gió: 0,36 – 0,54 m/s, chênh lệch tốc độ điểm cao nhất và thấp nhất không quá 17,5% so với tốc độtrung bình;
- Dòng qua cửa: ≥ 0,45m/s;
- Dòng thổi xuống: ≥ 0,3m/s;
- Lưu lượng khí qua cửa: ≥ 356m3/h;
- Lưu lượng khí xuống bề mặt: ≥ 741 m3/h;
- Cường độ đèn UV: ≥ 39,5 µW/cm2;
- Cường độ ánh sáng: ≥ 415 Lux;
- Độ ồn: BSC dừng phải ≤ 57dB; BSC hoạt động phải ≤ 66,5dB;
- Tổng số tiểu phân: Trạng thái nghỉ và trạng thái hoạt động  (hạt ≥ 0,5µm phải ≤ 3.520 và hạt ≥ 5µm phải ≤ 20); 
	04/2024

	4
	Laf vô trùng Telstar AV-100
	TTKN/VS/TB/04.02
	6 tháng
	1 năm / 1 lần
	
	04/2024

	5
	Tủ an toàn sinh học cấp II, AC2-4E8
	TTKN/VS/TB/04.03
	6 tháng
	1 năm / 1 lần
	
	04/2024

	6
	Tủ sấy Memmert
	TTKN/VS/TB/07.02
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- 170oC ( 10oC; 
- Duy trì nhiệt độ trong chu kỳ hoạt động của thiết bị, độ đồng đều nhiệt độ ( 10oC
	04/2024

	7
	Tủ sấy Memmert UNB 500
	TTKN/VS/TB/07.03
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- 170oC ( 10oC;
- Duy trì nhiệt độ trong chu kỳ hoạt động của thiết bị, độ đồng đều nhiệt độ ( 10oC
	04/2024

	8
	Tủ ấm Memmert BE 400
	TTKN/VS/TB/08.01
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- Độ đúng nhiệt độ tại 44oC; 41,5 0C;
- Độ đồng đều nhiệt ≤1oC (chênh lệch nhiệt độ giữa các điểm max – min)
	04/2024

	9
	Tủ ấm Memmert INB 500
	TTKN/VS/TB/08.02
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- Độ đúng nhiệt độ tại 30oC; 
- Độ đồng đều nhiệt ≤1oC (chênh lệch nhiệt độ giữa các điểm max – min)
	04/2024

	10
	Tủ ấm Shellap 1535-2E
	TTKN/VS/TB/09.01
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- Độ đúng nhiệt độ tại  37oC; 
- Độ đồng đều nhiệt ≤1oC
	04/2024

	11
	Tủ ấm Shellap G17-2
	TTKN/VS/TB/09.02
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- Độ đúng nhiệt độ tại 35oC; 
- Độ đồng đều nhiệt ≤1oC
	04/2024

	12
	Tủ ấm lạnh Nihon Fereezer 
	TTKN/VS/TB/13.01
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- Độ đúng nhiệt độ tại 25oC; 
- Độ đồng đều nhiệt ≤1oC
	04/2024

	13
	Nồi hấp tiệt trùng TQ Shengyi (hấp thải)
	TTKN/VS/TB/06.01
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	+ 121oC/30 phút;
+ Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ trong lòng thiết bị; 
+ Duy trì nhiệt độ theo chu kỳ hoạt động của thiết bị; 
	04/2024

	14
	Nồi hấp tiệt trùng ALP 
	TTKN/VS/TB/06.02
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	+ 110oC/30 phút;
+ 121oC/15 phút.
+ Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ trong lòng thiết bị; 
+ Duy trì nhiệt độ theo chu kỳ hoạt động của thiết bị;
	04/2024

	15
	Nồi hấp tiệt trùng Hasaky
	TTKN/VS/TB/06.03
	Khi sử dụng
	1 năm / 1 lần
	+ 121oC/15 phút.
+ Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ trong lòng thiết bị; 
+ Duy trì nhiệt độ theo chu kỳ hoạt động của thiết bị;
	04/2024

	16
	Cân phân tích OHAUS
Max: 210 g; 
Min: 10 mg; 
e: 1 mg; 
d: 0,1 mg
	TTKN/KNT/TB.01.02
	Hàng ngày
	1 năm / 1 lần
	+ Độ đúng tại các mức cân: 10mg; 20mg; 50mg; 100mg; 200mg; 500mg;  1/20  max; 1/10 max; ¼ max; ½ max; max;  
+ Độ lặp lại tại các mức cân trên: RSD ≤ 0,1; 
+ Kiểm tra tải trọng lệch tâm của cân ở mức: LE = 50g  (sai số tối đa cho phép 1,0mg); 
+ Kiểm tra độ nhạy tại các mức 10mg; 20mg; ½ max: (yêu cầu độ nhạy 0,8 ≤ P2-P1 ≤ 1,2 mg)
	04/2024

	17
	Cân phân tích METTELER MS204S/01
Max: 210 g
Min: 10 mg; 
e: 1 mg; 
d: 0,1 mg
	TTKN/KNT/TB.01.03
	Hàng ngày
	1 năm /1 lần
	+ Độ đúng tại các mức cân: 10mg; 20mg; 50mg; 100mg; 200mg; 500mg; 1/20 max; 1/10 max; ¼ max; ½ max; max.  
+ Độ lặp lại tại các mức cân trên: RSD ≤ 0,1; 
+ Kiểm tra tải trọng lệch tâm của cân ở mức: LE = 50g  (sai số tối đa cho phép 1,0mg); 
+ Kiểm tra độ nhạy tại các mức 10mg; 20mg; ½ max: (yêu cầu độ nhạy 0,8 ≤ P2-P1 ≤ 1,2 mg)
	04/2024

	18
	Cân kỹ thuật OHAUS
	TTKN/KNT/TB.21.01
	Hàng tuần
	1 năm / 1 lần
	+ Kiểm tra độ đúng tại các mức cân: min; 10e; 10g; 50g; 100g; 200g; 300g; 500g; 1000g; 2.000g; 4.000g.
+ Kiểm tra độ lặp lại tại các mức cân trên;
+ Kiểm tra độ lệch tâm tại mức tải LE = 2.000g; 
+ Độ nhạy: 0,08 ≤ P2-P1 ≤ 0,12 (g)
	04/2024

	19
	Máy thử độ hòa tan

ERWEKA DT 700
	TTKN/KNT/TB.11.01
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	- Các điều kiện vật lý: độ cân bằng thiết bị; tính hướng tâm của từng cốc hòa tan; độ sâu của cánh khuấy, giỏ quay; độ rung lắc của trục cánh khuấy, giỏ quay.
- Kiểm tra tốc độ quay; 50 ± 2; 100 ± 4; 150 ± 6; 
- Kiểm tra đồng hồ thiết bị; 1800 giây ± 18 giây; 2700 giây ± 27 giây; 
- Hiệu chỉnh lại thiết bị đo nhiệt độ (Senser nhiệt);
- Kiểm tra nhiệt độ môi trường trong cốc thử; 370C ± 0,50C;
- Đánh giá hiệu năng thiết bị bằng viên chuẩn Prednisolon USP; trên hai thiết bị giỏ quay và cánh khuấy.
	04/2024

	20
	Máy thử độ hòa tan

ELECTROLAB
	THO/VKNT/DIS/.12.GF
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	- Các điều kiện vật lý: độ cân bằng thiết bị; tính hướng tâm của từng cốc hòa tan; độ sâu của cánh khuấy, giỏ quay; độ rung lắc của trục cánh khuấy, giỏ quay.
- Kiểm tra tốc độ quay; 50 ± 2; 100 ± 4; 150 ± 6; 
- Kiểm tra đồng hồ thiết bị; 1800 giây ± 18 giây; 2700 giây ± 27 giây; 
- Hiệu chỉnh lại thiết bị đo nhiệt độ (Senser nhiệt);
- Kiểm tra nhiệt độ môi trường trong cốc thử; 370C ± 0,50C;
- Đánh giá hiệu năng thiết bị bằng viên chuẩn Prednisolon USP; trên hai thiết bị giỏ quay và cánh khuấy.
	04/2024

	21
	Máy thử độ tan rã

ERWEKA ZT 31
	TTKN/KNT/TB.05.01
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	- Tần số dao động của rổ; 30 ± 2,0 vòng/phút; 
- Đồng hồ thiết bị; 900 giây (sai khác không quá 9 giây; 1800 giây (sai khác không quá 18 giây);
- Nhiệt độ; 37,00C ± 1,00C;
- Biên độ dao động của rổ; 50 - 60 (mm)
	04/2024

	22
	Máy thử độ tan rã

ERWEKA ZT 222
	TTKN/KNT/TB.05.02
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	 - Tần số dao động của rổ; 30 ± 2,0 vòng/phút; 
- Đồng hồ thiết bị; 900 giây (sai khác không quá 9 giây; 1800 giây (sai khác không quá 18 giây);
- Nhiệt độ; 37,00C ± 1,00C; 
- Biên độ dao động của rổ; 50 – 60 (mm).
	04/2024

	23
	Quang phổ UV-VIS SHIMAZU 1700
	TTKN/KNT/TB.02.02
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	- Độ phẳng đường nền; ± 0,001 Abs;
- Cốc đo; sai lệch giữa hai cốc đo (T2-T1) ≤ 0,5%;
-  Độ đúng của bước sóng tại: 279,23nm, 360,79nm (±1,0nm); 453,51nm, 536,30nm, 637,75 nm (±3,0nm);
- Độ phân giải; Aλmax269/Aλmax266  (≥ 1,5);
- Giới hạn ánh sáng lạc; Mức 1 (T≤ 1% hoặc A≥ 2): Mức 2 (T≤3% hoặc A≥ 1,52);
- Độ đúng của độ hấp thụ (ABS); 
+ Vùng tử ngoại (UV); độ hấp thụ riêng tại từng bước sóng 253nm (122,9 - 126,2); 257nm (142,8 - 146,2); 313nm (47,0 - 50,3); 350nm (105,6 - 109,0); Hệ số tương quan tuyến tính tại từng bước sóng, 235nm, 257nm, 313nm, 350nm (r ≥ 0,999);
+ Vùng khả kiến (Vis); giá trị đo được của từng kính lọc nằm trong giá trị ghi trên chứng chỉ từng kính lọc ± 0,01 Abs.
	04/2024

	24
	Máy sắc ký lỏng

WATERS 1525 Detector UV-VIS (Hiện đang hỏng, chờ sửa chữa không hiệu chuẩn)
	TTKN/KNT/TB.03.01
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	- Detector: Độ đúng của bước sóng; 272nm ± 2nm;
- Độ đúng của tốc độ dòng tại 1,0 ml/phút; 2,0 ml/phút. (sai số cho phép ±2%);
- Độ đúng của bộ trộn dung môi; 10% DM (9%-11%); 50% DM (48%-52%); 90% DM (88%-92%);
- Độ lặp lại của hệ thống; RSD thời gian lưu ≤ 1,0%; RSD Diện tích pic ≤ 2,0%; 
- Độ tuyến tính của hệ thống; r ≥ 0,998
	04/2024

	25
	Máy sắc ký lỏng

WATERS e2695 Detector PDA
	VKN/THO/SKL/12.GF
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	- Detector: Độ đúng của bước sóng; 272nm ± 2nm; 
- Độ đúng của tốc độ dòng tại 1,0 ml/phút; 2,0 ml/phút. (Sai số cho phép ±2%);
- Nhiệt độ buồng cột; 400C±20C; 500C±2 0C;
- Độ đúng của bộ trộn dung môi; 10%DM (9%-11%); 50%DM (48%-52%); 90%DM (88%-92%);
- Độ lặp lại thể tích tiêm; 10, 20, 50, 100µl 
(RSD (diện tích píc) ≤ 2%);
- Độ tuyến tính của thể tích tiêm mẫu tại các thể tích tiêm mẫu 5, 10, 20, 50, 100µl; r ≥ 0,995;
- Kiểm tra độ nhiễm chéo của hệ thống < 0,1%;
- Độ lặp lại của hệ thống; RSD thời gian lưu ≤ 1,0%; RSD Diện tích pic ≤ 2,0%;
- Độ tuyến tính của hệ thống; r ≥ 0,995;
	04/2024

	26
	Máy sắc ký lỏng

WATERS e2695 Detector PDA
	TTKN/KNT/TB.03.04
	6 tháng/ lần
	1năm / 1 lần
	- Detector: Độ đúng của bước sóng; 272nm ± 2nm; 
- Độ đúng của tốc độ dòng tại 1,0 ml/phút; 2,0 ml/phút. (Sai số cho phép ±2%);
- Nhiệt độ buồng cột; 400C±20C; 500C±2 0C;
- Độ đúng của bộ trộn dung môi; 10%DM (9%-11%); 50%DM (48%-52%); 90%DM (88%-92%);
- Độ lặp lại thể tích tiêm; 10, 20, 50, 100µl 
(RSD (diện tích píc) ≤ 2%);
- Độ tuyến tính của thể tích tiêm mẫu tại các thể tích tiêm mẫu 5, 10, 20, 50, 100µl; r ≥ 0,995;
- Kiểm tra độ nhiễm chéo của hệ thống < 0,1%;
- Độ lặp lại của hệ thống; RSD thời gian lưu ≤ 1,0%; RSD Diện tích pic ≤ 2,0%;
- Độ tuyến tính của hệ thống; r ≥ 0,995;
	04/2024

	27
	Máy sắc ký lỏng

WATERS 1525 Detector UV-VIS
	TTKN/KNT/TB.03.05
	6 tháng/lần
	1 năm / 1 lần
	- Detector: Độ đúng của bước sóng; 272nm ± 2nm;
- Độ đúng của tốc độ dòng tại 1,0 ml/phút; 2,0 ml/phút. (sai số cho phép ±2%);
- Độ đúng của bộ trộn dung môi; 10% DM (9%-11%); 50% DM (48%-52%); 90% DM (88%-92%);
- Độ lặp lại của hệ thống; RSD thời gian lưu ≤ 1,0%; RSD Diện tích pic ≤ 2,0%; 
- Độ tuyến tính của hệ thống; r ≥ 0,998
	04/2024

	28
	Máy CĐĐT ANPHA TITROLINE TA 10 PLUS (SHOTT) – Karl - Fischer
	TTKN/KNT/TB.10.01
	Mỗi lần sử dụng/ 3 tháng
	1 năm / 1 lần
	+ Kiểm tra đo lường buret 10ml;
+ Độ lặp lại của hệ thống; RSDht ≤ 1,0%; 
+ Sai số hệ thống |b|; |b| ≤ 0,050 ml; 
+ Độ thu hồi X%; 97,5% - 102,5%;
+ Độ lặp lại phép thử định lượng; RSD ≤ 1,0%; 
+ Hệ số tương quan tuyến tính; r ≥ 0,995
	04/2024

	29
	Máy phân cực kế hiện số KRUSS
	TTKN/KNT/TB.04.01
	6 tháng
	1 năm / 1 lần
	- Độ tuyến tính (dung dịch Succrose chuẩn hoặc glucose chuẩn); 
- Độ đúng của góc quay cực (dung dịch Succrose chuẩn hoặc glucose chuẩn);
- Độ lặp lại góc quay cực (dung dịch Succrose chuẩn hoặc glucose chuẩn);
	04/2024

	30
	Máy đo pH 1500
	TTKN/KNT/TB.06.01
	Kiểm tra hàng ngày; bảo trì hàng tuần
	1 năm / 1 lần
	+ Kiểm tra độ đúng của máy tại các điểm pH: 4,0; 7,0; 10,0; (sai số không quá 0,05 đơn vị);
+ Độ đúng của thang đo pH; % Slope 95,0 - 103,0; pH has;
+ Kiểm tra độ trôi của máy; sau 10 phút (≤ 0,05);
+ Độ lặp của máy; RSD ≤ 2,0%.
	04/2024

	31
	Máy đo pH LAB 850
	TTKN/KNT/TB/06.02
	Kiểm tra hàng ngày; bảo trì hàng tuần
	1 năm / 1 lần
	+ Kiểm tra độ đúng của máy tại các điểm pH: 4,0; 7,0; 10,0; (sai số không quá 0,05 đơn vị);
+ Độ đúng của thang đo pH; % Slope 95,0 - 103,0; pH has;
+ Kiểm tra độ trôi của máy; sau 10 phút (≤ 0,05);
+ Độ lặp của máy; RSD ≤ 2,0%.
	04/2024

	32
	Cân hàm ẩm METTELER
	TTKN/KNT/TB/17.01
	3 tháng
	1 năm / 1 lần
	+ Kiểm tra độ đúng tại các mức cân: 0,5g; 1,0g; 2,0g; 5,0g; 10,0g; 50,0g; 
+ Kiểm tra độ lặp lại tại các mức cân trên;
+ Kiểm tra độ lệch tâm tại mức tải LE = 20,00g; 
+ Độ nhạy: 0,08 ≤ P2-P1 ≤ 0,12 (g); 
+ Kiểm tra hiệu năng bằng vật liệu kiểm tra độ ẩm chuẩn (CMR) có chứng nhận. 
	04/2024

	33
	Máy cất đạm UDK 149 Velp
	TTKN/KNT/TB/07.01
	Hàng tháng
	1 năm / 1 lần
	- Độ lặp lại tại điểm 10,0 mg NH4+;
- Độ đúng (độ thu hồi) tại điểm 10,0 mg NH4+; 
	04/2024

	34
	Tủ sấy MEMMERT
	TTKN/KNT/TB/13.01
	6 tháng
	1 năm / 1 lần
	- Hiệu chuẩn tại hai điểm nhiệt: 850C, 1050C;
- Độ đúng của nhiệt độ (sai số cho phép ± 20C); 
- Độ đồng đều nhiệt độ (sai số cho phép max – min ≤ 20C).
	04/2024

	35
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Agilent 240FS
	TTKN/MP/TB/01.01
	Mỗi lần sử dụng
	1 năm / 1 lần
	- Hiệu chuẩn hai chế độ lò Graphite và ngọn lửa (Flame) bằng dung dịch chuẩn Cu: 
- Độ đúng bước sóng; 253,7nm, 365,0nm, 435,8nm, 585,2nm, 724,5nm (± 0,3nm); 
- Độ lặp lại hấp thụ; RSD ≤ 5,0%; 
- Nồng độ đặc tính; ≤ 0,4ppb; 
- Độ tuyến tính; r ≥ 0,99
	04/2024

	36
	Cân phân tích Ohaus
Max: 210 g;
Min: 10 mg;
e: 1 mg; 
d: 0,1 mg
	TTKN/MP/TB.03.01
	Hàng ngày
	1 năm / 1 lần
	+ Độ đúng tại các mức cân: 10mg; 20mg; 50mg; 100mg; 200mg; 500mg; 1/20  max; 1/10 max; ¼ max; ½ max; max.  
+ Độ lặp lại tại các mức cân trên: RSD ≤ 0,1; 
+ Kiểm tra tải trọng lệch tâm của cân ở mức: LE = 50g  (sai số tối đa cho phép 1,0mg);
+ Kiểm tra độ nhạy tại các mức 10mg; 20mg; ½ max: (yêu cầu độ nhạy 0,8 ≤ P2-P1 ≤ 1,2 mg)
	04/2024

	37
	Cân kỹ thuật Ohaus
	TTKN/MP/TB.03.02
	Hàng tuần
	1 năm / 1 lần
	+ Kiểm tra độ đúng tại các mức cân: min; 10e; 10g; 50g; 100g; 200g; 300g; 500g; 1000g; 2.000g; 4.000g;
+ Kiểm tra độ lặp lại tại các mức cân trên;
+ Kiểm tra độ lệch tâm tại mức tải LE = 2.000g;
+ Độ nhạy: 0,08 ≤ P2-P1 ≤ 0,12 (g)
	04/2024

	38
	Cân kỹ thuật ONEKO
	TTKN/VS/TB.10.02
	Hàng tuần
	1 năm / 1 lần
	+ Kiểm tra độ đúng tại các mức cân: min; 10e; 10g; 50g; 100g; 200g; 300g; 500g; 1000g; 2.000g; 4.000g;
+ Kiểm tra độ lặp lại tại các mức cân trên;
+ Kiểm tra độ lệch tâm tại mức tải LE = 2.000g;
+ Độ nhạy: 0,08 ≤ P2-P1 ≤ 0,12 (g)
	04/2024

	39
	Máy đo độ điện dẫn của nước
	TTKN/KNT/TB/15.01
	3 tháng/lần
	1 năm /lần
	- Hiệu chuẩn độ chính xác của độ dẫn tại điểm 1,3 µS/cm ± 0,3; 5,0 µS/cm ± 0,3; 10,0 µS/cm ± 0,3;
	04/2024

	40
	Máy đo đa chỉ tiêu nước
	TTKN/KNT/TB/20.01
	3 tháng/lần
	1 năm /lần
	- Hiệu chuẩn độ đúng của thiết bị bằng dung dịch chuẩn NH4+ tại các dải đo: 0-3 mg/l; 3,0 – 10,0 mg/l; 10,0 – 100 mg/l.
	04/2024

	41
	Lò nung
	TTKN/KNT/TB/14.01
	-
	1 năm/ lần
	- Hiệu chuẩn nhiệt độ tại 6000C; 4500C; 
- Độ đồng đều nhiệt độ.
	04/2024

	42
	Tủ lạnh đựng chất chuẩn, chủng vi sinh Electrolux
	TTKN/VS/TB/03.01
	
	03 năm/lần
	Khoảng nhiệt độ 2-80 C
	04/2026

	43
	Tủ lạnh đựng chất chuẩn Nasaky 
	TTKN/KNT/TB/22.03
	-
	03 năm/lần
	Khoảng nhiệt độ 2-80 C
	04/2024

	44
	Tủ lạnh đựng chất chuẩn Alaska
	TTKN/KNT/TB/22.02
	-
	03 năm/lần
	Khoảng nhiệt độ 2-80 C
	04/2026

	45
	Tủ lạnh đựng môi trường nuôi cấy Alaska 
	TTKN/VS/TB/03.02
	
	03 năm/lần
	Khoảng nhiệt độ 2-80 C
	04/2026

	46
	Nhiệt kế  Max 1
	TTKN/VS/TB/11.15
	12 tháng/lần
	5 năm / 1 lần
	Hiệu chuẩn ba điểm nhiệt trong khoảng -400C đến + 10000C; Kiểm tra tại điểm băng
	04/2028

	47
	Nhiệt kế Max 2
	TTKN/VS/TB/11.16
	12 tháng/lần
	5 năm / 1 lần
	Hiệu chuẩn ba điểm nhiệt trong khoảng -400C đến + 10000C; Kiểm tra tại điểm băng
	04/2028

	48
	Nhiệt kế thủy tinh
	TTKN/VS/TB/11.17
	12 tháng/lần
	5 năm / 1 lần
	Hiệu chuẩn ba điểm nhiệt trong khoảng -200C đến + 1700C; Kiểm tra tại điểm băng
	04/2028

	49
	Nhiệt kế thủy tinh
	TTKN/VS/TB/11.18
	12 tháng/lần
	5 năm / 1 lần
	Hiệu chuẩn ba điểm nhiệt trong khoảng -200C đến + 1700C; Kiểm tra tại điểm băng.
	04/2028

	50
	Nhiệt kế thủy tinh min; max theo dõi nhiệt độ tủ lạnh BQ chất chuẩn
	TTKN/KNT/TB/11.19; TTKN/KNT/TB/11.20; 
	12 tháng/lần
	5 năm/lần
	Hiệu chuẩn độ đúng trong khoảng hoạt động của thiết bị 20C đến 80C; Kiểm tra tại điểm băng.
	04/2024

	51
	Nhiệt kế thủy tinh 
	TTKN/KNT/TB/11.21
	12 tháng/lần
	5 năm/lần 
	Hiệu chuẩn tại điểm nhiệt 370C; Kiểm tra tại điểm băng.
	04/2024

	52
	Nhiệt kế điện tử theo dõi tủ sấy, tủ ấm, tủ lạnh (12 cái)
	+ TTKN/VS/TB/11.01 … TTKN/VS/TB/11.08; 

+ TTKN/VS/TB/11.12 … TTKN/VS/TB/11.14;
	
	1 năm / 1 lần
	Hiệu chuẩn tại các điểm nhiệt theo dõi, 2-80C; 250C; 370C; 440C... 
(Mỗi thiết bị hiệu chuẩn tại một điểm nhiệt) 
	04/2024

	53
	Nhiệt ẩm kế tự ghi (04 cái)
	TTKN/KNT/TB/11.22; TTKN/KNT/TB/11.23; TTKN/KHTC/TB/11.24; TTKN/RH/05
	
	1 năm / 1 lần
	Hiệu chuẩn độ đúng tại khoảng hoạt động; T< 35 độ C; RH < 70%; 
	04/2024

	54
	Block nhiệt khô 
	TTKN/VS/TB/09.03
	X
	1 năm/lần 
	Kiểm tra độ đúng của thiết bị tại nhiệt độ 370C; sai số cho phép ± 10C.
	04/2024

	55
	Thước kẹp Zusic điện tử Giles Scientific 
	TTKN/VS/TB/14.01
	
	2 năm/lần 
	Kiểm tra độ đúng của thiết bị tại các thông số đo 2 cm; 3 cm; 4 cm
	04/2025

	56
	Máy đo độ bụi 
	TTKN/VS/TB/15.01
	
	1 năm/ lần 
	Hiệu chuẩn thiết bị tại điểm zero; và độ chính xác của máy với các kích thước hạt bụi: 0,3 μm; 0,5 μm; 1,0 μm; 3 μm; 5,0 μm.

Hiệu chuẩn lưu lượng khí;
	04/2024

	57
	Máy đo tốc độ gió điện tử hiện số 
	TTKN/VS/TB/17.01
	
	1 năm/ lần
	Hiệu chuẩn tốc độ gió tại các mức (khoảng): 2,5 m/s; 5,0 m/s; 10 m/s; 15 m/s;
Hiệu chuẩn tại các điểm nhiệt: 200C và 350C.
	04/2024

	58
	Bể điều nhiệt Memmert 
	TTKN/VS/TB/01.01
	X
	1 năm/ lần
	Hiệu chuẩn tại các điểm nhiệt 40 0C; 50 0C; 60 0C;
Dung sai tối đa ± 2 0C.
	04/2024

	59
	Bể điều nhiệt Memmert 
	TTKN/KNT/TB/21.01
	X
	1 năm/ lần
	Hiệu chuẩn tại các điểm nhiệt 40 0C; 
Dung sai tối đa ± 2 0C.
	04/2024

	60
	Bộ quả cân chuẩn F1 201907-TH02 (chất liệu hợp kim Ni-Cr)
	TTKN/KNT/TB/24.01
	
	03 năm/lần
	Hiệu chuẩn độ đúng theo quy định quả cân F1: 200g; 100g; 50g; 20g; 10g; 5g; 2g; 500mg; 400mg; 100mg; 50mg; 40mg; 10mg; 5mg; 4mg; 1 mg.
	04/2024
















         Ngày 28 tháng 02 năm 2024
          

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC                                      



                                            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH















                         Trịnh Lê Anh
TTKN/BM/19.01                                                                            Trang: 14/14




 


